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[bookmark: _Hlk184905968]      Приложение № 2 
к договору № ______________от ____.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №59– 2025 (Заказчик 862)
на поставку Экспресс-анализатора на углерод с корректором массы АН-7529М.
Техническое задание является неотъемлемой частью договора.
Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

1. Назначение оборудования: Экспресс-анализаторы на углерод АН-7529М (далее - анализаторы) предназначены для экспрессного определения массовой доли углерода в сталях, сплавах и других материалах методом автоматического кулонометрического титрования по величине рН. Анализаторы используются в химических лабораториях предприятий металлургической промышленности и других отраслей хозяйства, а также в лабораториях научно-исследовательских учреждений.

	№
	Параметр
	Требования по параметру

	2.1 
	Срок выполнения заявки
	Согласно спецификации

	2.2 
	Количество поставляемого оборудования
	1 шт.

	2.3 
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев

	2.4 
	Сопроводительная документация товара
	Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. 
Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке.

	2.5 
	Упаковка оборудования
	В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. 

	2.6 
	Доставка оборудования
	УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02


2. Общие требования



3. Технические характеристики оборудования.
	№
	Параметр
	Значение

	3.1 
	Предел допускаемого абсолютного среднего квадратичного отклонения (SN) для среднего аритмического значения результатов анализа (), %

	3.1.1 
	При анализе сталей с массовой долей углерода до 1,5%
	


	3.1.2 
	При анализе чугунов и материалов с массовой долей углерода от 1,5% до 10%
	

	3.2 
	Пределы изменения показаний pH-метра анализатора (приведённое ко входу измерительного блока), обусловленное изменением влияющих величин, мВ

	3.2.1 
	При изменении сопротивления в цепи измерительного электрода от 0 до 1 Гом
	±1

	3.2.2 
	При измерении сопротивления в цепи вспомогательного электрода от 0 до 20 кОм
	±1

	3.2.3 
	При изменении ЭДС «Земля-раствор» 
от 0 до ±1,5 В
	±1

	3.3 
	Диапазон измерений массовой доли углерода, %
	от 0,030 до 9,999

	3.4 
	Пределы перестройки измерения конечной точки титрования от среднего значения (U0), указанного в ЭД, мВ, не менее 
	±50

	3.5 
	Пределы измерения величины генераторного тока от изменения

	3.5.1 
	Напряжения питающей сети на плюс 23В и минус 34,5 В от номинального значения (230В), %
	±5

	3.5.2 
	Температуры окружающего воздуха на каждые 10°С в диапазоне от 10°С до 35°С, %
	±5

	3.6 
	Номинальное значение генераторного тока, А
	4,0±0,2

	3.7 
	Диапазон установки массы навески, г
	от 0,001 до 9,999

	3.8 
	Продолжительность анализа, мин.
	от 1 до 3

	3.9 
	Диапазон отсчёта времени таймера, мин
	от 0,1 до 9,9

	3.10 
	Предел относительной погрешности отсчёта времени таймера, %, не более 
	±5

	3.11 
	Время установки рабочего режима измерительного блока, мин., не более
	30

	3.12 
	Время установления в основном рабочем пространстве устройства сжигания номинальной температуры 1300 ºС, мин., не более
	90

	3.13 
	Мощность, потребляемая анализаторами от сети (без устройства сжигания), ВА, не более
	220

	3.14 
	[bookmark: _GoBack]Мощность, потребляемая устройством сжигания, Вт, не более
	3000

	3.15 
	Рабочие условия эксплуатации

	3.15.1 
	Диапазон температур окружающей среды, °С
	от 10 до 35

	3.15.2 
	Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25°С, %, не более
	80

	3.15.3 
	Диапазон атмосферного давления, кПа
	от 84 до 106,7

	3.15.4 
	Напряжение питающей сети переменного тока, В
	от 195,5 до 253

	3.16 
	Средняя наработка на отказ анализаторов, ч
	6000

	3.17 
	Средний срок службы анализаторов, лет
	8

	3.18 
	Габаритные размеры анализаторов, мм, не более

	3.18.1 
	Измерительный блок
	330х150х335

	3.18.2 
	Блок газоподготовки
	120х200х450

	3.18.3 
	Датчик
	300х730х300

	3.18.4 
	Устройство сжигания
	420х630х450

	3.19 
	Масса анализаторов, кг, не более

	3.19.1 
	Измерительный блок
	10

	3.19.2 
	Блок газоподготовки
	5

	3.19.3 
	Датчик
	15

	3.19.4 
	Устройство сжигания
	60

	3.20 
	Электропитание
	220/50

	3.21 
	Язык надписей и обозначений
	Испанский



4. Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):
	№
	Наименование
	Примечание

	4.1 
	Измерительный блок
	1 шт.

	4.2 
	Датчик
	1 шт.

	4.3 
	Блок газоподготовки
	1 шт.

	4.4 
	Устройство сжигания
	1 комплект

	4.5 
	Корректор массы
	1 комплект

	4.6 
	Комплект запчастей и принадлежностей
	1 комплект

	4.7 
	Сведения о поверке оборудования сроком действия не менее 10 месяцев на момент поставки.
	наличие

	4.8 
	Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (копия методики поверки, паспорт, копия сертификата об утверждении типа СИ).
Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования в электронном виде в редактируемом формате word.
	наличие



Прочие устройства и приспособления, обеспечивающие нормальную работу оборудования, согласно руководству по эксплуатации.

5. [bookmark: _Hlk175147815]Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:
-Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.
- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом». 
Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.
В случае если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, поставщик уведомляет об этом в письменном виде Заказчика.
6. Состав технико-коммерческого предложения:
Технико-коммерческое предложение должно содержать информацию, указанную в таблице ниже. Все предоставляемые документы заверяются печатью и подписью руководителя организации.
	№
	Параметр

	6.1 
	Технические характеристики всего предлагаемого оборудования с указанием характеристик, указанных в настоящем ТЗ, либо паспорт (руководство по эксплуатации) на оборудование.

	6.2 
	Общая стоимость комплекта поставки оборудования



7. Порядок контроля и приемки:
	№
	Параметр

	7.1 
	Приемка оборудования производится на территории Заказчика (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка комплектации.

	7.2 
	Контроль осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию.
Окончательная приемка считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации.





ПОДПИСИ СТОРОН:
	ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Концерн «Калашников»

	ПРОДАВЕЦ 
____ "__________"

	_______________ /Смоленцев А.А./
М.П.
	_______________ / __________/
М.П.




