Приложение № 2

к договору № ______________от ____.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №59– 2025 (Заказчик 862)

на поставку Экспресс-анализатора на углерод с корректором массы АН-7529М.

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

- Назначение оборудования: Экспресс-анализаторы на углерод АН-7529М (далее - анализаторы) предназначены для экспрессного определения массовой доли углерода в сталях, сплавах и других материалах методом автоматического кулонометрического титрования по величине рН. Анализаторы используются в химических лабораториях предприятий металлургической промышленности и других отраслей хозяйства, а также в лабораториях научно-исследовательских учреждений.

| № | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения заявки | Согласно спецификации |
|  | Количество поставляемого оборудования | 1 шт. |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев |
|  | Сопроводительная документация товара | Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке. |
|  | Упаковка оборудования | В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. |
|  | Доставка оборудования | УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02 |

- Общие требования

- Технические характеристики оборудования.

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Предел допускаемого абсолютного среднего квадратичного отклонения (SN) для среднего аритмического значения результатов анализа (N), % |  |
|  | При анализе сталей с массовой долей углерода до 1,5% | 0,005∙N+0,0025 |
|  | При анализе чугунов и материалов с массовой долей углерода от 1,5% до 10% | 0,0065∙N+0,004∙N-1,5 |
|  | Пределы изменения показаний pH-метра анализатора (приведённое ко входу измерительного блока), обусловленное изменением влияющих величин, мВ |  |
|  | При изменении сопротивления в цепи измерительного электрода от 0 до 1 Гом | ±1 |
|  | При измерении сопротивления в цепи вспомогательного электрода от 0 до 20 кОм | ±1 |
|  | При изменении ЭДС «Земля-раствор» от 0 до ±1,5 В | ±1 |
|  | Диапазон измерений массовой доли углерода, % | от 0,030 до 9,999 |
|  | Пределы перестройки измерения конечной точки титрования от среднего значения (U0), указанного в ЭД, мВ, не менее | ±50 |
|  | Пределы измерения величины генераторного тока от изменения |  |
|  | Напряжения питающей сети на плюс 23В и минус 34,5 В от номинального значения (230В), % | ±5 |
|  | Температуры окружающего воздуха на каждые 10°С в диапазоне от 10°С до 35°С, % | ±5 |
|  | Номинальное значение генераторного тока, А | 4,0±0,2 |
|  | Диапазон установки массы навески, г | от 0,001 до 9,999 |
|  | Продолжительность анализа, мин. | от 1 до 3 |
|  | Диапазон отсчёта времени таймера, мин | от 0,1 до 9,9 |
|  | Предел относительной погрешности отсчёта времени таймера, %, не более | ±5 |
|  | Время установки рабочего режима измерительного блока, мин., не более | 30 |
|  | Время установления в основном рабочем пространстве устройства сжигания номинальной температуры 1300 ºС, мин., не более | 90 |
|  | Мощность, потребляемая анализаторами от сети (без устройства сжигания), В∙А, не более | 220 |
|  | Мощность, потребляемая устройством сжигания, Вт, не более | 3000 |
|  | Рабочие условия эксплуатации |  |
|  | Диапазон температур окружающей среды, °С | от 10 до 35 |
|  | Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25°С, %, не более | 80 |
|  | Диапазон атмосферного давления, кПа | от 84 до 106,7 |
|  | Напряжение питающей сети переменного тока, В | от 195,5 до 253 |
|  | Средняя наработка на отказ анализаторов, ч | 6000 |
|  | Средний срок службы анализаторов, лет | 8 |
|  | Габаритные размеры анализаторов, мм, не более |  |
|  | Измерительный блок | 330х150х335 |
|  | Блок газоподготовки | 120х200х450 |
|  | Датчик | 300х730х300 |
|  | Устройство сжигания | 420х630х450 |
|  | Масса анализаторов, кг, не более |  |
|  | Измерительный блок | 10 |
|  | Блок газоподготовки | 5 |
|  | Датчик | 15 |
|  | Устройство сжигания | 60 |
|  | Электропитание | 220/50 |
|  | Язык надписей и обозначений | Испанский |

- Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Измерительный блок | 1 шт. |
|  | Датчик | 1 шт. |
|  | Блок газоподготовки | 1 шт. |
|  | Устройство сжигания | 1 комплект |
|  | Корректор массы | 1 комплект |
|  | Комплект запчастей и принадлежностей | 1 комплект |
|  | Сведения о поверке оборудования сроком действия не менее 10 месяцев на момент поставки. | наличие |
|  | Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (копия методики поверки, паспорт, копия сертификата об утверждении типа СИ). Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования в электронном виде в редактируемом формате word. | наличие |

Прочие устройства и приспособления, обеспечивающие нормальную работу оборудования, согласно руководству по эксплуатации.

- Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:

-Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.

- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом».

Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.

В случае если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, поставщик уведомляет об этом в письменном виде Заказчика.

- Состав технико-коммерческого предложения:

Технико-коммерческое предложение должно содержать информацию, указанную в таблице ниже. Все предоставляемые документы заверяются печатью и подписью руководителя организации.

| № | Параметр |
| --- | --- |
|  | Технические характеристики всего предлагаемого оборудования с указанием характеристик, указанных в настоящем ТЗ, либо паспорт (руководство по эксплуатации) на оборудование. |
|  | Общая стоимость комплекта поставки оборудования |

- Порядок контроля и приемки:

| № | Параметр |
| --- | --- |
|  | Приемка оборудования производится на территории Заказчика (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка комплектации. |
|  | Контроль осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию. Окончательная приемка считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ АО «Концерн «Калашников» | ПРОДАВЕЦ ____ "__________" |
| --- | --- |
| _______________ /Смоленцев А.А./ М.П. | _______________ / __________/ М.П. |