Анализатор-течеискатель АНТ-3М-ТН (прибор) предназначен для измерения концентраций паров вредных веществ, а также кислорода в воздухе рабочей зоны. Кроме того, прибор может использоваться для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и поиска мест  утечек паров веществ из оборудования, работающего при повышенном давлении.

АНТ-3М-ТН является переносным автоматическим прибором с автономным питанием, рассчитанным на работу с одним оператором. Особенность прибора заключается в том, что его конструкция позволяет производить одновременное измерение с использованием трёх различных детекторов, размещённых в приборе: фотоионизационного (ФИД) для измерения концентраций паров нефти и нефтепродуктов, двух электрохимических (ЭХД) для измерения концентраций сероводорода и кислорода. Прибор может использоваться при добыче, транспортировке, переработке и хранении нефти и нефтепродуктов. Наличие в приборе ЭХД сероводорода позволяет фиксировать его концентрации при работе с сернистой нефтью, а ЭХД кислорода фиксировать его концентрации при работах в замкнутых объёмах, обеспечивая таким образом соблюдение норм безопасности.

В таблицах 1 и 2 представлены основные технические характеристики прибора АНТ-3М-ТН

Таблица 1

| Наименование определяемого вещества | СAS № | Диапазон измерения концентрации, мг/м3 |  | ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| 1 Бензин (по декану) | 8006-61-9 | 50 | 2000 | 100 |
| 2 Керосин (по гексану) | 8008-20-6 | 50 | 2000 | 300 |
| 3 Углеводороды алифатические (по гексану) | 8030-30-6 | 50 | 2000 | 300 |
| 4 Дизельное топливо (по гексану) | 68334-30-5 | 50 | 2000 | 300 |
| 5 Сероводород | 7783-06-4 | 1,5 | 20 | 3,0 |
| 6 Кислород (% объёмный) | 7782-44-7 | 5,0 | 30 | - |

Таблица 2

| Наименование показателя (характеристики) | Значение показателя (содержание характеристики) |
| --- | --- |
| 1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений прибора 0, %: - по ФИД - по ЭХД: - по сероводороду - по кислороду | ±25 ±25 ±5 |
| 2 Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности прибора, %, не более | 5 |
| 3 Время непрерывной работы при 20оС, час, не менее | 6 |
| 4 Время установления показаний прибора, с, не более: - по ФИД - по ЭХД | 3 90 |
| 5 Масса, кг, не более: | 0,5 |
| 6 Габаритные размеры, мм, не более: | 150×35×90 |
| 7 Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ℃ - относительная влажность воздуха при 20 °С, % - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | От минус 20 до плюс 40 От 30 до 80 От 86,6 до 106,7 (от 650 до 800) |
| 8 Степень защиты от доступа к опасным частям, попадания внешних твёрдых предметов и воды обеспечиваемая оболочкой основного прибора по ГОСТ 14254–2015 | Не ниже IP33 |
| 9 Исполнение прибора взрывозащищённое (искробезопасные цепи) с маркировкой | 1ExibIIBT6GbX |