

 Анализатор-течеискатель АНТ-3М-ТН (прибор) предназначен для измерения концентраций паров вредных веществ, а также кислорода в воздухе рабочей зоны. Кроме того, прибор может использоваться для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и поиска мест  утечек паров веществ из оборудования, работающего при повышенном давлении.
 АНТ-3М-ТН является переносным автоматическим прибором с автономным питанием, рассчитанным на работу с одним оператором. Особенность прибора заключается в том, что его конструкция позволяет производить одновременное измерение с использованием трёх различных детекторов, размещённых в приборе: фотоионизационного (ФИД) для измерения концентраций паров нефти и нефтепродуктов, двух электрохимических (ЭХД) для измерения концентраций сероводорода и кислорода. Прибор может использоваться при добыче, транспортировке, переработке и хранении нефти и нефтепродуктов. Наличие в приборе ЭХД сероводорода позволяет фиксировать его концентрации при работе с сернистой нефтью, а ЭХД кислорода фиксировать его концентрации при работах в замкнутых объёмах, обеспечивая таким образом соблюдение норм безопасности.
  В таблицах 1 и 2 представлены основные технические характеристики прибора АНТ-3М-ТН
Таблица 1
	Наименование определяемого вещества
	СAS №
	Диапазон измерения концентрации, мг/м3
	ПДК,
мг/м3

	
	
	от
	до
	

	1 Бензин (по декану)
	8006-61-9
	50
	2000
	100

	2 Керосин (по гексану)
	8008-20-6
	50
	2000
	300

	3 Углеводороды алифатические (по гексану)
	8030-30-6
	50
	2000
	300

	4 Дизельное топливо (по гексану)
	68334-30-5
	50
	2000
	300

	5 Сероводород
	7783-06-4
	1,5
	20
	3,0

	6 Кислород (% объёмный)
	7782-44-7
	5,0
	30
	-



Таблица 2
	Наименование показателя (характеристики)
	Значение показателя (содержание характеристики)

	1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений прибора 0, %:
- по ФИД
- по ЭХД:
- по сероводороду
- по кислороду
	

±25

±25
±5

	2 Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности прибора, %, не более
	5

	3 Время непрерывной работы при 20оС, час, не менее
	6

	4 Время установления показаний прибора, с, не более:
- по ФИД
- по ЭХД
	3
90

	5 Масса, кг, не более:
	0,5

	6 Габаритные размеры, мм, не более:
	150×35×90

	7 Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, ℃

- относительная влажность воздуха при 20 °С, %
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

	
От минус 20 
до плюс 40
От 30 до 80
От 86,6 до 106,7 
(от 650 до 800)

	8 Степень защиты от доступа к опасным частям, попадания внешних твёрдых предметов и воды обеспечиваемая оболочкой основного прибора по 
ГОСТ 14254–2015
	
Не ниже IP33
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