Приложение№2
к Договору №____________
от _________2025 г.


Техническое задание
На приобретение и поставку поверенного, непрерывного действия газоанализатора кислорода для контроля качества газообразного азота.

1.	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам газоанализатора.
Газоанализатор предназначен для измерения объемной доли кислорода в газообразном азоте промышленного исполнения, цифровой, автоматический, одноканальный, непрерывного действия.

2.	Основные технические характеристики.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение показателя

	1
	Диапазон измерений
	рpm/%
	10Е-20 рpm до 100%

	2
	Точность датчика от фактически измеренного содержания 
	%
	±1

	3
	Выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА, который устанавливается пользователем для одного из диапазонов измерения 

	4
	Время установления показаний (разогрева) при Т=+200С
	сек
	Не более 60

	5
	Давление анализируемого газа на входе в газоанализатор 
	МПа
	от 0,1 до 0,8

	6
	Расход анализируемого газа через чувствительный элемент 
	л/мин
	 до 4

	7
	Средняя наработка на отказ, не менее
	час
	17000

	8
	Первичная поверка и межповерочный интервал
	мес.
	Не менее 12

	9
	Протоколы обмена данными 
	-
	Ethernet, USB(A), USB(B),
RS485

	10
	Хранение данных
	-
	Непрерывная автоматическая регистрация на внутреннем носителе

	11
	Газоанализатор должен быть внесен в реестр утвержденного типа
	-
	наличие

	12
	Срок службы товара
	лет
	Не менее 10

	13
	Параметры электрического питания
	
	220 Вт, 50 Гц

	14
	Обменные датчики с предварительной калибровкой 
	-
	наличие

	[bookmark: _GoBack]15
	Консультация посредством ВКС
	-
	наличие



3.	Комплектация:
Газоанализатор 1шт., руководство по эксплуатации 1 шт., методика поверки 1 шт., 
Комплект принадлежностей к газоанализатору:
Комплект монтажных частей:
Защитная крышка TU2.5-2-GY-EA- 2 шт., Клемма серии TU, 2.5мм, 2 контакт., желто-зеленая, TU2.5-2-PE- 3 шт., Клемма серии TU, 2.5мм, 2 контакт., серая, TU2.5-2-GY- 5 шт., Концевой стопор на DIN35 с дополнительным винтовым креплением T=6 мм, 215203-4 шт., Маркировочная планка с вертикальной нумерацией TMB5.2-120/1...10V, SUPU- 2 шт., Прозрачный держатель маркировки, 215214-2 шт. , Клемма серии TU, 2.5мм, 2 контакт., синяя, TU2.5-2-BU-1 шт., Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29, 1Р, 6А, 4,5 кА, х-ка C ИЭК (MVA20-1-006-C )-1 шт., Сигнальная лампа 22мм, зеленый, 220V AC, MT22-A63- 1 шт., Держатель маркировки, размер 25х18 мм (5 шт. в комплекте), MTB2-F10- 1 шт., Ротаметр LZM-6T (0,1-0,8л/мин), воздух,- 1 шт., Резистор  CF-0.125  120 Ом, 5 %- 1 шт., Блок питания 24В, 30Вт, 1.25А, IP20- 1 шт., Программируемое реле ПР225-24.1210.02.2.0, 24VDC, 8DI (24В), 4AI, 8DO (Р), 2AO, 2xRS485, Ethernet- 1 шт., Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78- 2 м., Гермоввод пластиковый для кабеля d=7-13 мм, PG13.5-2 шт., Гермоввод пластиковый для кабеля d=13-18 мм, PG21-1 шт., Пневмоглушитель мод. 2901 1/8-1 шт., Резьбовая переходная втулка SCM-1/8 №9970-1 шт., Трубка мод. TRN 6х4- 2 м., Фитинг мод. S6510 6-1/4-1 шт., Фитинг мод. S6510 6-1/8-1 шт., Фитинг цанга угл. повор. мод. S6520 6-1/4- 1 шт., Дин-рейка с насечкой OMEGA 3, 35х7,5мм.-1 шт., Короб перфорированный, серый RL6 25x40, L=2000мм- 4м., Короб перфорированный, серый RL75 15x30, L=2000мм-2 м.,  
Корпус 404R 340х420х200мм IP41- 1 шт., 

4.	Общие требования поставляемого товара.
Поставляемый газоанализатор и его принадлежности должны быть новыми, то есть не были в употреблении, не проходившими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Газоанализатор и его принадлежности не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Газоанализатор и его принадлежности должны иметь действующую поверку, при этом результаты поверки должны быть оформлены в виде свидетельства о поверке, а также занесены в единую информационную базу поверки СИ. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц.
Газоанализатор и его принадлежности должны поставляться в упаковке (таре) завода - изготовителя, обеспечивающей его сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока. Упаковка (тара) должна обеспечивать возможность безопасной разгрузки товара, исключать перемещение газоанализатора и его принадлежности при перевозке и воздействие атмосферных осадков. Поставка газоанализатора и его принадлежностей осуществляется по адресу: УР, г.Ижевск, 
проезд им.Дерябина д.2/02.
На газоанализатор и его принадлежности должна быть установлена гарантия Поставщика – не менее 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 6 месяцев с момента отгрузки, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Газоанализатор и его принадлежности должны соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в течение гарантийного срока газоанализатор и его принадлежности окажутся не соответствующими условиям настоящего технического задания, Поставщик обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней за свой счёт заменить некачественный газоанализатор и его принадлежности, если неисправность не является результатом действий неопределимой силы, небрежности, неправильного обращения или хранения, повреждений со стороны Заказчика.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования газоанализатора и его принадлежности по назначению в течение всего гарантийного срока. На газоанализатор и его комплектующие и принадлежности, поставленный Поставщиком взамен газоанализатора и его принадлежностей, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на газоанализатор и его принадлежности, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки.
Поставляемый газоанализатор и его принадлежности должны сопровождаться следующей документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12 (или УПД), товарно-транспортная накладная или транспортная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацию, подтверждающую качество Товара: декларация соответствия, паспорт, руководство, свидетельство о поверке, методика поверки, комплект КД на шкаф ГА. 
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_____________
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